Додаток 3 до заявки

Обґрунтування

технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі.

Предмет закупівлі:

ДК 021:2015 – 38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Закупівля засобів вимірювальної техніки для потреб Відокремленого підрозділу «Метрологічна служба» Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»).

Потреба у придбанні:

Придбання засобів вимірювальної техніки необхідне для відновлення існуючих виробничих можливостей  МС УДЦР за напрямком метрологічне підтвердження та  калібрування ЗВТ УДЦР і філій (діапазон від 9 кГц до 40 ГГц).

До закупівлі заплановано портативний комбінований аналізатор N9952B FieldFox (або еквівалент) з комплектом двох антен (аналог - антена DE0540 Diamond Engineering).

До складу (опцій) моделі N9952B FieldFox крім стандартної базової моделі аналізатора спектру (АС) включені  наступні нові додаткові  функції:

- аналізатора антено-фідерних пристроїв (ААФП);

- векторного аналізатора ланцюгів (ВАЛ);

- вимірювача потужності;

- векторного аналізатора мережі з повними 2-х портовими S-параметрами.

Закупівля одного комбінованого аналізатора спектру моделі N9952B FieldFox (або еквіваленту) усуває необхідність закупівлі  як мінімум трьох різних приладів,  а саме:

- стандартного аналізатора спектру (на заміну технічно застарілого  обладнання  U3772P), робочий діапазон частот 10 МГц – 43 ГГц, в експлуатації понад 18 років.

- додаткової закупівлі ще двох нових приладів (на даний час в УДЦР відсутні) для вимірювання наступних параметрів:

вимірювання КСХН  в діапазоні 26,5 ГГц ÷ 40 ГГц;

вимірювання параметрів антен  в діапазоні 20 ГГц ÷ 40 ГГц.

Антени DE0540 необхідні для забезпечення вимірювань (калібрування)  антен в робочому діапазоні частот 500 MГц до  40 ГГц, в тому числі з використанням відкритого випробувального майданчика УДЦР.

НАЙМЕНУВАННЯ, ОПИС ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Найменування товару.

Портативний комбінований аналізатор типу N9952B FieldFox (або еквівалент) з комплектом двох антен.

2 Портативний комбінований аналізатор N9952B FieldFox (або еквівалент) повинен мати наступні характеристики, опції та аксесуари:

2.1. Портативний комбінований аналізатор N9952B FieldFox (або еквівалент)

| № з\п | Назва товару | Умовне позначення | Технічні характеристики | Кількість (шт) | Одиниці вимірювань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативний комбінований аналізатор | N9952B FieldFox (або еквівалент) | Частотний діапазон від 9 кHz до 50 GHz | 1 | шт |

2.2.	Опції портативного комбінованого аналізатору N9952B FieldFox

(або еквіваленту)

| Артикул | Короткий опис опцій портативного комбінованого аналізатору N9952B FieldFox |
| --- | --- |
| N9952B | Мікрохвильовий аналізатор FieldFox 50 GHz |
| N9952B-302 | Підтримка USB вимірювача потужності |
| N9952B-233 | Аналізатор спектру |
| N9952B-211 | Векторний аналізатор мережі з повними 2-х портовими S-параметрами |

2.3	Аксесуари портативного комбінованого аналізатору N9952B FieldFox (або еквіваленту)

| Артикул | Короткий опис аксесуара портативного комбінованого аналізатору N9952B FieldFox | кількість |
| --- | --- | --- |
| 85056D | Економічний комплект для механічного калібрування, до 50 GHz, 2,4 mm (або еквівалент) | 1 |
| PE9086 | Кутовий адаптер N Male to N Female (або еквівалент) | 1 |
| PE3C0967 | Високочастотний кабель Pasternack PE3C0967-800CM N Male Right Angle to N (або еквівалент) | 2 |

2.4.Основні метрологічні та технічні характеристики портативного комбінованого аналізатору N9952B FieldFox (або еквіваленту)

- Режим векторного аналізатора мереж у діапазоні, вимірювання  4 S-параметрів у діапазоні 300 кHz – 50 GHz.

- Режим аналізатора спектра  у діапазоні: 9 кHz – 50 GHz.

- Похибка вимірювання амплітуди: ±0,50 дБ до ±0,80 дБ (у повному діапазоні температур від -10 до +55°C).

- Фазовий шум: -117 дБн/ Hz Гц за відбудови 10 кГц (для частоти 1 GHz).

- Полоса пропускання (RBW): від 1 Hz до 5 МHz (кроками 1-3-10).

- Підтримка датчиків живлення USB. Підключення зовнішніх датчиків серії U2000, U2020, U8480.

- Точність частоти: ±0,9 ppm (стандартна стабільність).

- Старіння: ±0,5 ppm на рік.

3 Антена рупорна	 DE-0540 (або еквівалент)

Антени  повинні мати наступні метрологічні та технічні характеристики:

| № з\п | Назва товару | Умовне позначення | Технічні характеристики | Кількість (шт) | Одиниці вимірювань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антена рупорна | DE-0540 (або еквівалент) | Частотний діапазон 500 MHz to 40 GHz | 2 | шт |

3.1.Основні метрологічні характеристики антени рупорної  DE-0540 (або еквіваленту)

Коефіцієнт підсилення (Gain): від 2,5 до 22 dBi .

Антений фактор (Antenna Factor): від 11 до 100 dB/m.

Очікувана вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Орієнтовна вартість закупівлі, п.71 ОПЗ 2026 ДК 021:2015–3834, становить

8 500 000,00 грн.

Начальник МС                                                                                    Ігор ПАШКЕВИЧ