Додаток 3 до Заявки

Обґрунтування потреби закупівлі, технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі.

38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Вимірювальний приймач моделі R&S ESR26 або еквівалент).

На даний час випробувальним центром ЦС УДЦР експлуатується приймач R&S ESU 26 (далі – Приймач), який є універсальним засобом вимірювальної техніки (ЗВТ) та використовується при виконанні переважної більшості комплексних випробувань, що виконуються ВЦ за договорами.

Приймач вимірює основні параметри, необхідні для повної оцінки відповідності (сертифікації) обладнання на відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання (ПКМУ №355), Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ №1077), а також європейським директивам практично всієї номенклатури продукції ЦС.

Разом з цим Приймач за рахунок унікальних технічних можливостей виступає основним ЗВТ при проведенні експериментальних досліджень та випробувань в інтересах забезпечення оборони та безпеки держави.

Для ВЦ (лабораторії ЕМС) наявність спеціалізованого EMI test receiver (вимірювального приймача) є обов'язковою вимогою, оскільки національні (ДСТУ CISPR 16-1-1) та міжнародні стандарти «сертифікації» (CISPR, IEC, EN, FCC) чітко визначають технічні вимоги до вимірювальних ЗВТ. Приймач створений  саме для відповідності цим специфікаціям. На відміну від аналізаторів спектра, приймач має необхідні детектори (квазіпіковий (Quasi-Peak), середній (Average), середньоквадратичний (RMS average)), які використовуються для коректного вимірювання різних типів сигналів/електромагнітних перешкод згідно з методологією стандартів.

Наявний в ВЦ ЦС приймач R&S ESU 26 експлуатується з 2011 року (15 років) та за цей час пройшов три ремонти, зокрема вхідного перетворювача частоти,  попереднього підсилювача тощо. Модель ESU 26 знята з виробництва, приймач поступово втрачає технічні та якісні характеристики.

Враховуючи вищезазначене є доцільним придбати сучасну модель приймача ESR26.

Технічні та якісні характеристики

вимірювального приймача  моделі R&S ESR26.

ESR 26 є універсальним засобом, який вимірює всі ключові параметри, необхідні для повної оцінки відповідності (сертифікації) обладнання на відповідність вимогам ЕМС та ефективного використання радіочастотного спектру.

Приймач вимірює широкий спектр параметрів, що відповідають актуальним вимогам міжнародних стандартів серії «Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр», таких як CISPR 16-1-1, ANSI, FCC, EN та військових стандартів  MIL-STD (за рахунок вбудованих функцій аналізу діапазонів частот, смуг пропускання, роздільної здатності тощо).

Приймач ESR 26 в першу чергу може використовуватися для вимірювання електромагнітних завад (EMI) обладнання в безлунній екранованій камері.

Приймач ESR 26 може вимірювати різні характеристики сигналів завдяки вбудованим детекторам та режимам аналізу. Завдяки функціям аналізатора спектра реального часу (Real-time Spectrum Analysis  з пропускною здатністю до 40 МГц) дозволяє захоплювати та аналізувати короткі або спорадичні імпульсні завади, які можуть бути пропущені звичайними приймачами. Має надвисоку швидкість вимірювань.

Комбінація 2 в 1: ESR 26 одночасно є приймачем ЕМС, який забезпечує відповідність стандартизованим вимогам CISPR 16-1-1, ANSI, FCC, MIL-STD-461 і повнофункціональним аналізатором спектра.

Приймач оснащений зручним сенсорним дисплеєм та додатковими функціями візуалізації, має відносно компактні розміри, малу вагу та міцний корпус, можливість живлення від зовнішнього акумулятора, що робить його ідеальним рішенням, як для стаціонарної лабораторії так і для виїзних (польових) вимірювань.

Наявна можливість сумісної роботи з наявними у ВЦ випробувальним обладнанням та програмним забезпеченням та можливість розширення функціональних можливостей, у порівнянні з ESU 26,  завдяки  оновленню програмного забезпечення.

Очікувана вартість визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та комерційних пропозицій потенційних учасників закупівлі.

Орієнтовна вартість закупівлі: «38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Вимірювальний приймач моделі R&S ESR26 або еквівалент» складає 
16 008 200,00 грн. (ПДВ – 2 668 033,33 грн.).

Заступник начальника ВЦ ЦС 			Олександр ВАСИЛЕНКО